## Slide 1
R. M. N° 148-2013/MINSA: “Lineamientos para la elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en Áreas relacionadas a Programas Presupuestales”
Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS)
Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM)
2020 - 2022
Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud
(PEES)

## Slide 2
“Gracias Perú, tuvimos los mejores Panamericanos de la historia”
Neven Ilic – Panam Sports

## Slide 3
Personal Técnico
Talleres
Herramientas
Características Técnicas
Términos de Referencia
Evaluación Técnica
TDR/Características Técnicas
Estudio de Mercado
BD Proveedores
Certificación

## Slide 4: PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
01
Evaluación
Inventario inicial
Herramientas
OTM
02
Resultado
Mantenimiento
Reposición
Nuevo
Inventario final

## Slide 5: TRABAJO EN EQUIPO
PPR
Patrimonio
Planeamiento
Logistica
Ingenieria

## Slide 6
UPP/DIEM/DGOS, capacita a equipo técnico de los EESS para la formulación de los Planes.
Taller para formulación de PEES/PMMES
Luego de 30 días, las UE remiten a la DGOS/DIEM, sus planes formulados de acuerdo a lo establecido en el taller.
Entrega de Planes PEES/PMMES
La UPP/DIEM, revisa los planes presentados y remite a OGPPM para tramite de aprobación mediante RM.
Aprobación de PEES/PMMES
De acuerdo a la prelación, se autoriza presupuesto para la adquisición y mantenimiento del equipamiento e infraestructura priorizada.
Asignación de presupuesto
01
02
03
04
6
RUTA DE TRABAJO PEES/PMMES

## Slide 7
Reposición
Consolidado del equipamiento por reposición.
Nuevos
Consolidado del equipamiento nuevo.
FORMATOS DE LOS PLANES
FORMATO N° 08
FORMATO N° 03
FORMATO N° 7.1
FORMATO N° 7.2
Mant. Equipos
Consolidado del mantenimiento de equipos.
Mant. Infraestructura
Consolidado del mantenimiento de infraestructura.

## Slide 8
03
Criterio
02
Criterio
01
Criterio
Que el equipo se encuentre en estado de conservación malo verificado por un ingeniero o técnico especializado en ausencia del ingeniero.
Que en la evaluación técnica del equipo, se determine que el costo del mantenimiento correctivo del equipo, es mayor o igual al 40% del valor de un equipo nuevo de prestación similar.
Que no exista el soporte técnico en el mercado nacional: servicio técnico, repuestos, insumos o materiales para la operación y/o mantenimiento.
06
Criterio
05
Criterio
04
Criterio
Que el equipo tenga mayores costos de operación comparado con otros similares.
Que el equipo tenga una antigüedad mayor al tiempo de vida útil recomendado por el fabricante.
Que el equipo no se encuentre vigente tecnológicamente.
CRITERIOS PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS
Criterio
07
Condición de seguridad, siempre que esta situación no pueda ser revertida mediante un mantenimiento correctivo, bastará esta condición para su reposición.

## Slide 9
03
Criterio
02
Criterio
01
Criterio
Que el vehículo se encuentre en estado de conservación malo verificado por un ingeniero o técnico especializado en ausencia del ingeniero.
Que en la evaluación técnica del vrhículo, se determine que el costo del mantenimiento correctivo del vehículo, es mayor o igual al 40% del valor de un vehículo nuevo de prestación similar.
Que no exista el soporte técnico en el mercado nacional: servicio técnico, repuestos, insumos o materiales para la operación y/o mantenimiento.
04
Criterio
Que el vehículo tenga mayores costos de operación comparado con otros similares.
CRITERIOS PARA REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
Criterio
05
Condición de seguridad, siempre que esta situación no pueda ser revertida mediante un mantenimiento correctivo, bastará esta condición para su reposición.

## Slide 10
01
Criterio
Tenga daño físico no reversible en su estructura.
02
Criterio
Presente mal estado de conservación.
CRITERIOS PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO

## Slide 11
02
Criterio
01
Criterio
Contar con el recurso humano necesario para el adecuado manejo del equipamiento.
Infraestructura necesaria para la ubicación y funcionamiento del equipamiento.
04
Criterio
03
Criterio
Demanda potencial o insatisfecha en el ámbito de responsabilidad.
Disponibilidad presupuestal.
CRITERIOS PARA EQUIPAMIENTO NUEVO

## Slide 12
INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA EQUIPOS NUEVOS
Potencia de 100 KW, trifásico, 380VAC +T+N
Eléctricas
Habilitación de puntos de Data
Data
Sistema de puesta a tierra 3 ohm.
Tierra
Diseñado de acuerdo a la carga térmica del ambiente
Aire Acondicionado
Protección radiológica (paredes, techo, puertas, etc)
Infraestructura
Piso de sala de exámenes para soportar el Gantry y mesa del paciente, aprox. 2600 Kg.
Estructuras

## Slide 13
PEES APROBADO
PEES PRIORIZADO
Indicadores sanitarios
Equipos para entrega de productos
Formato N° 08
Formato N° 03
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Formato N° 08
Formato N° 03
EE.SS/UE/DIRESA (GERESA)
ESTRATEGIAS SANITARIAS
DIEM/DGOS
OPMI/OGPPM
EE.SS
ESTRATEGIAS SANITARIAS
EE.SS/UE/DIRESA (GERESA)
ESTRATEGIAS SANITARIAS
PRIORIZACIÓN
“Contribución del equipamiento a la prestación de salud y la mejora de los indicadores sanitarios”

## Slide 14
Arquitecta, responsable de los Planes de Mantenimiento de la Infraestructura de las Regiones y Lima Metropolitana.
Arq. Cintya Oliva León
Ingeniero Electrónico, responsable de las regiones: Loreto, Tumbes, Ancash, Apurímac, Cusco, San Martín y Madre de Dios
Ing. Alex Atalaya Peña
Ingeniero Electromecánico, responsable de las regiones: Piura, Lambayeque, Huánuco, Cajamarca, Ucayali, Amazonas, Moquegua, Pasco
Ing. Alcides Arteaga Quispe
Ingeniero Electrónico, responsable de Lima Metropolitana
Ing. Armando Márquez Ichpas
Ingeniera de Sistemas, responsable de las regiones: Tacna, Arequipa, Ica, Junín y Puno
Ing. Claudia Arce Marrufo
Ingeniero Electrónico, responsable de las regiones: La Libertad, Lima, Ayacucho, Callao y Huancavelica
Ing. José Anchiraico Baltazar
carce@minsa.gob.pe
colival@minsa.gob.pe
aarteaga@minsa.gob.pe
amarquezi@minsa.gob.pe
eatalaya@minsa.gob.pe
janchiraico@minsa.gob.pe
EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS (UPP) - DIEM

## Slide 15
GRACIAS POR SU ATENCIÓN